Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП Alpaca в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | NAVSTAR GPS L1 C/A |
| --- | --- |
| Тип помехи | Шумовая полосовая, полоса 2 МГц по уровню -3 дБ, центральная частота 1575.42 МГц. |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Холодный |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -  3,45    дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3.48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =    -0.03           дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -      75.00      дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

= -    59.00  дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | -57.98 | 17.02 |
| 2 | -58.00 | 17 |
| 3 | -57.97 | 17.03 |
| 4 | -57.97 | 17.03 |
| 5 | -58.01 | 16.99 |

2.4.22-2.4.23 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 17.0 |

Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП Alpaca в режиме слежения за сигналами (раздел методики 2.5).

| Тип навигационных сигналов | NAVSTAR GPS L1 C/A |
| --- | --- |
| Тип помехи | Шумовая полосовая, полоса 2 МГц по уровню -3 дБ, центральная частота 1575.42 МГц. |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | Когерентный |

2.5.1.1 Временные параметры:

Т1 = 30 сек

Т2 = 120 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -  3,45    дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3.48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =    -0.03           дБ

2.5.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -   75.00    дБм.

2.5.12 Приближенное значение мощности помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):

Р0= -   44.39    дБм,

2.5.21-2.5.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | -46.49 | 28.51 |
| 2 | -46.54 | 28.46 |
| 3 | -46.49 | 28.51 |
| 4 | -46.47 | 28.53 |
| 5 | -46.63 | 28.37 |

2.5.24-2.5.25 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 28.5 |

Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП Alpaca в режиме слежения за сигналами (раздел методики 2.5).

| Тип навигационных сигналов | NAVSTAR GPS L1 C/A |
| --- | --- |
| Тип помехи | Шумовая полосовая, полоса 2 МГц по уровню -3 дБ, центральная частота 1575.42 МГц. |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | Некогерентный |

2.5.1.1 Временные параметры:

Т1 = 30 сек

Т2 = 120 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -  3,45    дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3.48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =    -0.03           дБ

2.5.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -  75.00      дБм.

2.5.12 Приближенное значение мощности помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):

Р0= -    39.7   дБм,

2.5.21-2.5.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | -40.64 | 34.36 |
| 2 | -40.63 | 34.37 |
| 3 | -40.71 | 34.29 |
| 4 | -40.65 | 34.35 |
| 5 | -40.61 | 34.39 |

2.5.24-2.5.25 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 34.4 |